ЕВРОПЕЙСКИЙ КОМИТЕТ РАДИОСВЯЗИ

Решение EКР

от 12 марта 2001года

по гармонизированным частотам, техническим характеристикам и освобождению от индивидуального

лицензирования устройств с малым радиусом действия (SRD) для сверхмаломощных активных медицинских имплантантов, работающих в полосе частот

402 - 405 МГц

(ERC/DEC/(01)17)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# ВВЕДЕНИЕ

Термин "Short Range Device" (SRD) обозначает радиооборудование, обеспечивающее одностороннюю или двустороннюю связь и имеющее низкие уровни помех для другого радиооборудования. Оборудование SRD использует интегрированные, специальные или внешние антенны и все разрешенные способы модуляции, определяемые существующими стандартами или техническими требованиями. Медицинские имплантанты – это специальное SRD оборудование, используемое для активных вживляемых медицинских устройств (См. также Директиву ЕС 90/385/EEC)

Обычно SRD оборудование использует полосы частот уже распределенные другим службам. SRD оборудование в основном не может ни мешать этим службам, ни требовать защищенности от этих служб.

Лицензирование является для администраций удобным инструментом для регулирования использования радиооборудования, обеспечения наиболее эффективного использования частотного спектра и предотвращения вредных помех. Однако вмешательство администраций в части установки и использования оборудования должно быть соразмерным. Администрации и особенно пользователи, розничные продавцы и производители оборудования получат выгоду от системы лицензирования, снимающей множество ограничений при разрешении использования радиооборудования.

# ПРЕДПОСЫЛКИ

В 1997 году ЕКР принял Рекомендацию 70-03, касающуюся SRD оборудования и различных категорий его применения, среди которых были телеуправление, телеметрия, передача аварийных сигналов, передача речи и изображения.

В свою очередь ETSI разработал стандарты на основные виды этого оборудования.

Рекомендация 70-03 ЕКР вместе с этими стандартами дала благоприятные правовые рамки, дополняющие недавно разработанные способы применения SRD оборудования.

Для осуществления следующего шага на пути достижения гармонизованного использования SRD оборудования было решено оформить в виде Решения ЕКР те  полосы частот (вместе с соответствующими техническими характеристиками), которые были определены в Рекомендации 70-03. Гармонизации на общеевропейской основе следует соответствовать  Директиве 1999/5/EC (Директива R&TTE).

В общем, решено, что установка и использование радиооборудования могут быть освобождены от индивидуального лицензирования, в случае если это не создает риск эффективному использованию частотного спектра, не создает вредных помех и осуществляется на незащищаемой/безпомеховой основе. Директивой 1999/5/EC был введен принцип, согласно которому индивидуальное лицензирование оправдано для случаев эффективного использования спектра и избежания вредных помех или воздействия на здоровье граждан.

В случае освобождения радиооборудования от индивидуального лицензирования любой гражданин может установить и использовать оборудование без получения индивидуального разрешения от администрации, а администрация не регистрирует индивидуальное оборудование. Использование оборудования может регулироваться общими положениями или общей лицензией.

В странах, применивших Директиву R&TTE, оценка соответствия для рынка и сервисного обслуживания SRD оборудования регулируется Директивой 1999/5/EC (R&TTE). Таким образом, Решение ЕКР не может препятствовать странам ЕЕА и странам, применившим Директиву R&TTE, исполнять обязательства, соответствующие закону ЕС.

Данное Решение содержит требования по управлению спектром и положения, обеспечивающие освобождение SRD оборудования для медицинских имплантантов от индивидуального лицензирования.

# НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЕКР

Распределение или выделение частот для использования службами и системами на определенных условиях в странах-членах CEPT подчиняется закону, регламентарным или административным положениям. ЕКР признает, что для успешного развития в Европе SRD оборудования и, в частности SRD, оборудования для медицинских имплантантов необходимо содействие производителям, чтобы они могли осуществлять необходимые инвестиции в данные системы радиосвязи. Поэтому признано, что для SRD оборудования для медицинских имплантантов необходимо выделить  полосы частот, внутри которых оно может работать в рамках заданных условий.

Рекомендация ERC/REC 01-07, принятая в 1995 году, содержит гармонизированные критерии для администраций, позволяющие принимать решение об освобождении от индивидуального лицензирования. Цель данного Решения – освободить SRD оборудование для медицинских имплантантов от индивидуального лицензирования, т.к. оно полностью удовлетворяет критериям освобождения, содержащимся в Рекомендации ERC/REC 01-07.

Обязательство стран-членов CEPT выполнить Решение ЕКР будет являться ясным показателем того, что требуемые  полосы частот будут сделаны доступными в необходимый срок и на общеевропейской основе.

Решение ЕКР

от 12 марта 2001

по гармонизированным частотам, техническим характеристикам и

освобождению от индивидуального лицензирования

устройств с малым радиусом действия (SRD) для медицинских имплантантов,

работающих в  полосе частот 402 - 405 МГц

(ERC/DEC/(01)17)

Европейская Конференция Администраций почт и электросвязи,

учитывая,

- что из-за растущего интереса к использованию SRD оборудования для расширяющегося числа приложений необходимо гармонизировать частоты и регламентарные меры для этих устройств;

- что SRD оборудование в основном работает в полосах частот, используемых на совместной основе, и не имеет права создавать вредные помехи другим радиослужбам;

- что SRD оборудование, в общем, не может требовать защиты от других радиослужб;

- что Рекомендация CEPT ERC/REC 70-03 по SRD оборудованию определяет  полосы частот для SRD оборудования для медицинских имплантантов;

- что общеевропейское гармонизированное использование частот будет соответствовать (поддерживать) Директиве 1999/5/EC (Директива R&TTE);

- что технические характеристики, приведенные в Приложении 1, были выбраны для обеспечения наилучшего использования полос, определенных в Пункте 1 раздела "решает", SRD оборудованием для медицинских имплантантов и для минимизации помех между SRD оборудованием и другими службами, работающими в  этих же  полосах;

- что оборудование, подпадающее под данное Решение ЕКР, должно удовлетворять основным европейским стандартам электросвязи (EN 300 220) или эквивалентным техническим требованиям;

- что для частотного планирования, частотной координации и разрешения помеховых конфликтов органы национального управления спектром и другие соответствующие полномочные органы предполагают, что приемники SRD оборудования для медицинских имплантантов обладают техническими характеристиками, приведенными в информационном приложении (Приложение 2);

- что Рекомендация CEPT ERC/REC 74-01 определяет для оборудования радиосвязи ограничения на побочные излучения;

- что при выборе параметров для нового SRD оборудования, являющегося самим по себе безопасным для человеческой жизни, производители и пользователи должны уделять особое внимание возможности помех от других систем, работающих в тех же или смежных диапазонах;

- что среди Администраций CEPT растет осознание необходимости гармонизации лицензионных правил;

- что национальные лицензионные правила должны быть максимально простыми и минимизировать нагрузки на администрации и на пользователей оборудования;

- что администрации должны стремиться освободить соответствующее радиооборудование от индивидуального лицензирования, опираясь на гармонизированные критерии, данные в ERC/REC 01-07;

- что с целью регулирования числа поставщиков услуг администрации имеют право применять действия по управлению спектром, не выходящие за рамки международных торговых обязательств и законодательства ЕС;

- что распределение, присвоение и техническая координация частот должны быть объективными, своевременными, справедливыми, прозрачными и недискриминационными, а также не являться обременительными сверх того, как это требуют международные правила, в частности для обеспечения эффективного использования частотного спектра;

- что Рекомендация МСЭ-R SA.1346 предписывает совместное использование частотной полосы 401-406 МГц между вспомогательной службой метеорологии и системами связи для медицинских имплантантов (MICS), технические и эксплуатационные характеристики которых приведены в данной Рекомендации;

- что методы уменьшения помех, которые использует оборудование MICS, как указано в Приложении 1 Рекомендации МСЭ-R SA.1346, обеспечивают высокий уровень защиты их работы от возможных помех систем вспомогательной службы метеорологии;

- что при принятии Рекомендации SA 1346 сектор МСЭ-R учел, что системам связи для медицинских имплантантов необходима доступная по всему миру единая полоса частот, и что данные системы могут работать в рамках подвижной службы, которой в данный момент распределена полоса частот 401- 406 МГц на вторичной основе,

решает

- выделить  полосу частот  402 - 405 МГц для работы SRD оборудования для медицинских имплантантов, удовлетворяющего техническим характеристикам, приведенным в Приложении 1;

- освободить SRD оборудование для медицинских имплантантов, подпадающее под данное Решение, от индивидуального лицензирования;

- что данное Решение вступает в силу 12 марта 2001;

- что Администрации CEPT должны сообщать о национальных мерах по выполнению этого Решения Председателю ЕКР, и в ERO после его исполнения на национальном уровне.

Примечание:

Пожалуйста, зайдите на Веб-сайт ERO (http//:www.ero.dk) для получения последней информации по выполнению этого и других Решений EКР

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## Регламентарное приложение: Технические характеристики SRD оборудования для медицинских имплантантов, использующего полосу  частот, определенную в Пункте 1 раздела "решает"

| Полоса частот | Мощность/ Напряженность поля | Антенна | Разнос каналов | Рабочий цикл (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 402-405 МГц | 25 мкВт ЭИМ | Интегрированная (без внешнего антенного разъема) или специальная | 25 кГц Отдельные передатчики могут объединять смежные каналы для расширения полосы до 300 кГц | Нет ограничений на рабочий цикл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Информационное приложение: Дополнительные технические характеристики SRD оборудования для медицинских имплантантов, использующего частоты, определённые в Пункте 1 раздела "решает", которые рекомендованы с целью обеспечения эффективного использования спектра

Примечание: данное приложение имеет только информационный характер. При этом в случаях, когда соответствующие гармонизированные стандарты, применимые для SRD оборудования для медицинских имплантантов, содержат важные требования по параметрам передатчика или приемника, то такие гармонизированные стандарты имеют приоритет над приводимой ниже информацией. По условиям и методам измерений следует обращаться в соответствующие стандарты ETSI (EN 300 220-1).

Передатчики:

Побочные излучения должны удовлетворять требованиям, содержащимся в Рекомендации ЕКР 74-01.

Приемники:

## 1. Избирательность по соседнему каналу внутри полосы

Избирательность оборудования по соседнему каналу должна быть равна или больше нежелательного сигнала в соответствии с нижеприводимой таблицей.

| Разнос каналов  25 кГц | Разнос каналов > 25 кГц |
| --- | --- |
| 60.0 дБ | 70.0 дБ |

## 2.  Избирательность по соседнему диапазону

Избирательность оборудования на краю полосы должна быть равна или больше нежелательного сигнала в соответствии с нижеприводимой таблицей.

На границе диапазона

60.0 дБ

## 3.  Блокировка или снижение чувствительности

Уровень блокировки для любой частоты внутри выделенных диапазонов должен быть не меньше значений, приведенных в таблице, за исключением частот побочного приема.

| Сдвиг частоты (MГц) | Предел |
| --- | --- |
| Любой | 84 дБ |

## 4. Побочные излучения.

Мощность любого побочного излучения, излучаемого или наведенного, не должна превышать приведенные ниже значения.

-	2 нВт ниже 1 000 МГц;

-	20 нВт выше 1 000 МГц.

Центральная частота первого канала расположена от нижнего края полосы частот на расстоянии, равном разнос каналов/2